Инструкция

по медицинскому применению медицинского изделия

- наименование медицинского изделия:

- Повязка BURNSHIELD противоожоговая из полиуретана, стерильная, однократного  применения в вариантах исполнения :

- размер: 100 мм х 100 мм

- размер: 200 мм х 200 мм

- размер: 200 мм х 450 мм

- размер: 50 мм х 1 м

2) состав и описание медицинского изделия:

Повязка BURNSHIELD представляет собой стерильную эластичную повязку белого цвета, изготовленную из полиуретана, пропитанную гидрогелем BURNSHIELD.

Повязки не токсичны, не раздражающие, не оставляют пятен, экологически чистые, биоразлагаемые.

Гель BURNSHIELD противоожоговый, которым пропитана повязка, абсолютно натуральный продукт на основе экстракта Австралийского чайного дерева, что позволяет применять его у взрослых и детей с любого возраста, на любых участках тела, включая глаза и слизистые поверхности.

Гидрогель BURNSHIELD   не токсичен, не вызывает раздражений, не оставляет пятен, экологически чистый.

Повязки  BURNSHIELD противоожоговые,  разработаны специально для экстренной помощи при всех видах ожогов.

Основной состав – вода (96 %).

Состав гидрогеля:

Chlorbutanol 0.1%

Alcohol 0.025%

Melaleuca Alternifolia (Australian Tea Tree Oil) 1.03%

Marlophen Np9 0.05%

Propylene Glycol 1.5%

Iragsan DP 300 0.1%

Carbopol 934 PNF 0.52%

Purified Water 96.155%

- Triethanolamine 0.52%

Действующее вещество : Melaleuca Alternifolia (Australian Tea Tree Oil) 1.03% (экстракт Австралийского чайного дерева)  обладает антисептическим эффектом.

- Комплект поставки

Повязка BURNSHIELD, противоожоговая из полиуретана  поставляется в оригинальной упаковке изготовителя с нанесённой на неё инструкцией по применению, в герметичных многослойных пакетах из алюминиевой фольги

- Технические характеристики медицинского изделия

|  | Показатель | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма | Полиуретановая повязка, смоченная гелем BURNSHIELD |
| 2 | Цвет | Белый |
| 3 | Запах | Масла чайного дерева |
| 4 | Плотность | 1.000 при 20 °С |
| 6 | Клейкость | Минимум 50000 Санти Пуаз (по Брукфильду – веретено 6; 20 об/мин) |
| 7 | pH | 5,5 – 7,5 |
| 8 | Температура кипения | Приблизительно 106°С |
| 9 | Растворимость в воде | 100% растворим в воде |

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формы выпуска повязки BURNSHIELD: |  |
|  | Полиуретановая повязка, мм | 100±1 х 100±1 |
|  | Полиуретановая повязка, мм | 200±2 х 200±2 |
|  | Полиуретановая повязка, мм | 200±2 х 450±3 |
|  | Полиуретановая повязка, мм | 50±1 мм х 1±0,01 м |
| 3. | Температура транспортирования | Транспортирование по условиям хранения. |
| 4. | Гарантийный срок годности | 5 лет |

| Наименование | Масса упаковки с гелем, не более (г.) | Масса геля, не более (г.) | Размеры изделия, мм ±3 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Полиуретановая повязка 100 мм х 100 мм | 58 | 40 | 120 х 120 |
| Полиуретановая повязка 200 мм х Полиуретановая повязка 200 мм | 151 | 120 | 400 х 230 |
| Полиуретановая повязка 200 мм х 450 мм | 410 | 270 | 250 х 230 |
| Полиуретановая повязка 50 мм х 1 м | 215 | 150 | 400 х 320 |

Физические и химические свойства гидрогелей BURNSHIELD

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Форма гидрогеля | Прозрачный гель, обладающий антимикробными свойствами. Активное вещество - масло чайного дерева, 96% очищенная вода |
|  | Цвет гидрогеля | Белый |
|  | Запах | Масла чайного дерева |
|  | Плотность | 1.000±0,003 при плюс 20 °С |
|  | Вязкость | 10000±1000 сПа*с |
|  | Клейкость | Минимум 50000 Санти Пуаз (по Брукфильду – веретено 6; 20 об/мин) |
|  | pH | 5,5 – 7,5 |
|  | Температура кипения | Приблизительно плюс 106 °С |
|  | Растворимость в воде | 100% растворим в воде |

- Стабильность и химическая активность гидрогелей BURNSHIELD

Гель устойчив к разной температуре и влажности.

Гель стабилен минимум 5 лет после производства, в широком диапазоне температур.

Гель может поменять цвет на бесцветный или желтоватый со временем, но это не влияет на его эффективность.

Стабильность от температуры плюс 5 °С до плюс 95 °С (точки испарения).

В реакцию с другими веществами не вступает, растворяет другие водорастворимые химикаты при попадании.

Опасных продуктов распада не выявлено.

- Токсичность

Гидрогель BURNSHIELD противоожоговый не имеет общеизвестных токсикологических эффектов.

При случайном проглатывании  и вдыхании гидрогель не токсичен.

При контакте с кожей и глазами  не вызывает раздражения, аллергию.

Безопасен для применения на области лица.

При попадании на сверхчувствительную кожу может появиться небольшое покраснение кожи.

Хронических эффектов, почвенной токсичности не имеет.

Состав

| Полное наименование изделия: конкретная позиция изделия или его принадлежность | Материал конкретной позиции изделия или его принадлежности | Контакт с организмом | Вид стерилизации |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрогель BURNSHIELD противоожоговый: состав гидрогеля | 1) Состав гидрогеля: Chlorbutanol 0.1% Alcohol 0.025% Melaleuca Alternifolia (Australian Tea Tree Oil) 1.03% Marlophen Np9 0.05% Propylene Glycol 1.5% Iragsan DP 300 0.1% Carbopol 934 PNF 0.52% Purified Water 96.155% Triethanolamine 0.52% | Изделия (материалы), длительно контактирующие с раневой поверхностью | рН – гамма-облучение Стерилизация является конечной стадией производства, поэтому в процессе производства все является нестерильным. Сам гель по своим характеристикам является антисептиком. Стерилизация готовой продукции осуществляется на финишной стадии производства. |
| Гидрогель BURNSHIELD противоожоговый: Полиуретано вая повязка | - Повязка изготовлена на 100% из полиуретана Полиуретан марки VP16 (является низкой плотности, мягкой и гибкой пенополиуретановой пеной) | Изделия, имеющие кратковременный непосредственный контакт с неповреждённой кожей | рН – гамма-облучение Стерилизация является конечной стадией производства, поэтому в процессе производства все является нестерильным. Сам гель по своим характеристикам является антисептиком. |
| Гидрогель BURNSHIELD противоожоговый: Упаковка - пакет | Материал упаковки - пакет из многослойной алюминиевой фольги: PET 12 микронц Tielayer 12 микрон Aluminium 7 микрон Tielayer 30 микрон Tielayer 50 микрон | Изделия, имеющие кратковременный непосредственный контакт с неповреждённой кожей | рН – гамма-облучение Стерилизация является конечной стадией производства, поэтому в процессе производства все является нестерильным. Сам гель по своим характеристикам является антисептиком. |

Медицинское изделие произведено в соответствии с EN ISO 13485:2016,  MDSAP, Директивой  93/42/ЕЕС

- область применения и назначение медицинского изделия с указанием пользователя

Область применения

Медицинские, лечебно-профилактические, стационарные учреждения.

Основные сферы применения: в травматологии, в терапевтической практике, комбустиологии.

Повязки BURNSHIELD могут широко применяться при экстренной помощи на производстве, жилых домах,  детских и лечебных учреждениях, местах, потенциально подверженных пожарам и рискам получения ожогов. Повязки BURNSHIELD  могут входить в состав автомобильных аптечек,  в состав оснащения машин скорой медицинской помощи.

- Назначение

Повязки BURNSHIЕLD используются в качестве первой медицинской помощи при 1, 2, и 3 степенях ожогов, включая ожоги лица и обваривания, независимо от причин  (будь то химический, электрический, тепловой, радиационный ожог, ожог от прямого огня или солнечный ожог).

Повязка BURNSHIELD обеспечивает:

1.	Быстрый охлаждающий эффект, снижение температуры кожи до 20±5 °С менее чем за 90 секунд, из-за чего боль прекращается моментально и полностью.

2.	Защиту от бактериальных инфекций благодаря образующемуся защитному слою на поврежденной поверхности кожи, стерильная повязка содержит рану чистой, образуя физический и антибактериальный барьер для загрязнений.

3.	Минимизацию термического шока тканей и повреждения кожных покровов.

4.	Остановку процесса прожига, прогрессирующих ожогов, что сводит к минимуму возможность повреждения тканей и дальнейшее выгорание кожных покровов, при этом потеря жидкости сведена к минимуму.

5.	Атравматичность удаления повязки - наложенная поверх гидрогеля повязка не прилипает к коже при любых обстоятельствах

6.	Возможность  незамедлительно приступить к постановке диагноза и оказанию медицинской помощи, благодаря прозрачности геля и растворяемости в воде , исключая трату времени на удаление непрозрачного материала с поврежденных участков кожи.

7.	Ускорение регенерации клеток, что способствует  скорейшему заживлению поврежденного участка кожи и сокращает время (и стоимость) послеожогового лечения и реабилитации.

- Способ применения медицинского изделия

Откройте упаковку с повязкой, наложите непосредственно на поврежденный участок тела. При необходимости накройте невпитывающим материалом.

Повязка BURNSHIELD  имеет наибольший эффект  при применении  в течение 30 минут после ожога , эффективность ее сохраняется на два часа.

Порядок действий:

1.	Если это возможно, промойте пораженный участок тела под проточной водой.

2.	Откройте упаковку, извлеките повязку и наложите ее на поврежденный участок тела или оберните.

3.	При необходимости накройте невпитывающим материалом.

4.	Обязательно обратитесь за медицинской помощью!

5.	По истечении нескольких часов (3-6) необходимо наложить новую повязку.

- информация по мерам предосторожности  и ограничениям при использовании медицинского изделия:

Внимание: Химические ожоги

Для того чтобы нейтрализовать пораженный участок тела, необходимо промыть его в течение 15-20 минут холодной водой, затем наложить повязку BURNSHIELD.

Гидрогель BURNSHIELD, которым пропитана повязка, преимущественно состоит из воды и риск для здоровья очень низкий.

Возможно появление небольшого раздражения кожи .

Не использовать при поврежденных упаковках!

Не требует особых мер предосторожности и средств индивидуальной защиты. Дезактивация не применяется. Никаких опасных факторов по использованию, хранению или транспортировке продукции не выявлено. Продукт безопасен при использовании для детей и при применении на чувствительных зонах (лицо, пах).

Изделия не взрывоопасны и не способны самовозгораться. Гель, которым пропитана повязка, преимущественно состоит из воды, в связи с этим риск для здоровья очень низкий. Гель легко смывается водой.

5) противопоказания

Противопоказаний при применении нет.

Возможно появление небольшого раздражения кожи (если у пациента имеется аллергия на гель).

6) информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия;

Повязка BURNSHIELD противоожоговая  при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов для температур (-10) - (+40) °C и относительной влажности не более 80 %.

- Транспортировка

При транспортировании и хранении не допускается попадание на упаковку влаги (снег, дождь, туман и т.д.), особых мер предосторожности нет.

Транспортирование может производиться любым видом закрытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В связи с тем, что продукция поставляется в стерильной упаковке, при транспортировке и хранении необходимо соблюдать особые меры предосторожности, с тем, чтобы обеспечить целостность упаковки при хранении и обработке.

- Хранение и срок годности

Хранить при температуре от - 10 до + 40 °С.

Срок годности – 5 лет.

Не применять после истечения срока годности.

7) дополнительная информация, необходимая при использовании  медицинского изделия:

Продукт прост в использовании!

Настоятельно рекомендуется использовать повязки BURNSHIELD в первые 24 часа после ожога!

Метод стерилизации медицинского изделия -  Радиационная стерилизация позволяет содержать продукцию абсолютно стерильной (рН – гамма-облучение).

Стерилизация является конечной стадией производства, поэтому в процессе производства все изделия являются нестерильными.

Сам гидрогель, которым пропитана повязка, по своим характеристикам является антисептиком.

- Стерилизация готовой продукции  осуществляется на финишной стадии производства

- Утилизация

Утилизация производится в порядке, принятом у потребителя изделия. При утилизации не оказывается вредного влияния на окружающую среду.

Расшифровка символов и обозначений, использованных при маркировке:

| Символ | Определение |
| --- | --- |
|  | Маркировка СЕ |
|  | Не использовать повторно |
|  | Температурные ограничения |
|  | Производитель |
|  | Код партии |
|  | Стерилизация рН-гамма-облучение |
|  | Уполномоченный представитель в Европейском обществе |

8) сведения о производителе медицинского изделия и его уполномоченном представителе, включая:

Производитель:

Burnshield (Pty) Ltd, Южная Африка

Гермистон-Уэдвилл, 1422, п/я 14737, 3 квартал, Манчестер Роуд 1

Тел. (002711) 440 5171 E-mail: joellevy@burnshield.com

Уполномоченный представитель производителя на территории Республики Казахстан:

ТОО "Контакт"

160015, Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Катын Копр, ул Омешулы, д. 5а тел. +7(7252)555090, 553345, факс 555096 E-Mail:       info@kontaktfarm.kz

Организация, принимающая, претензии (предложения) по медицинскому изделию  от потребителей на территории Республики Казахстан:

ТОО "Контакт"

160015, Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Катын Копр, ул Омешулы, д. 5а тел. +7(7252)555090, 553345, факс 555096 E-Mail:       info@kontaktfarm.kz

Организация, ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан:

ТОО "Контакт"

160015, Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Катын Копр, ул Омешулы, д. 5а тел. +7(7252)555090, 553345, факс 555096 E-Mail:       info@kontaktfarm.kz

9) Дата пересмотра инструкции по медицинскому применению: 28.04.2021

Решение: N050291
Дата решения: 01.04.2022
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): Байсеркин Б. С.
(Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан)
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе